# 绍兴市口腔医院关于切削机采购项目

招标参数

一、招标项目名称及数量                        招标编号：ZJFY-20220013

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价 （单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01标 | 切削机 | ￥600000.00 | ￥0.00 |

二、投标供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

(专门面向中小企业

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中小微企业合同金额应当达到30%以上的;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中小微企业合同金额应当达到30%以上的 ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、项目内容

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 原装进口设备，品牌、型号：自选 数量：1台 |  |
| 二 | 适用范围或功能概述：用于圆盘及块状氧化锆、复合树脂、石膏、玻璃纤维、钴铬合金（软金属）等口腔修复材料的切削 |  |
| 三 | 技术功能要求 |  |
| 3.1 | 切削机床基本参数 |  |
| 3.1.1 | 机床加工方式：5轴联动，可同时旋转并倾斜材料盘，进行深度底切及大弧形切削 |  |
| 3.1.2 | 主轴电机及转速：无刷直流电机，转速为6,000-30,000 rpm |  |
| 3.1.3 | 旋转轴行程及角度：A轴；±360°，B轴：±30° |  |
| 3.1.4 | 可加工材料类别：包括但不限于氧化锆、复合树脂、石膏、玻璃纤维、钴铬合金（软金属） |  |
| 3.1.5 | 可加工材料尺寸：盘状材料：直径≥120mm，高度≥10mm。块状材料：柄直径≥6 mm |  |
| 3.1.6 | 电离器：需自带电离器，减少使用过程中产生的灰尘和静电 |  |
| ▲3.1.7 | 切削刀具存储及尺寸：刀具存储库≥15个、刀具柄部直径：≥4mm，长度：40-65mm |  |
| 3.1.8 | 工作噪音：运行期间：≤70 dB (A) 。待机期间：≤45 dB (A) |  |
| 3.2 | 智能系统参数 |  |
| 3.2.1 | 智能故障检测：需具备故障智能检测系统，设备故障时自动停止加工并用颜色提示故障 |  |
| ▲3.2.2 | 智能换料装置：需具备换料装置，换料仓可放置盘状材料数量≥6块，根据分配设定不同材料可自动更换加工 |  |
| ▲3.2.3 | 切削刀具智能监控：需具备刀具智能监控功能，当刀具达到自定义寿命时，可自动更换指定替代刀具，无需暂停生产 |  |
| 3.2.4 | 硬件智能校准：需具备一键校准功能，无需复杂手动校准 |  |
| 3.3 | 软件 |  |
| 3.3.1 | 排版软件：需具备排版软件，用于加工数据排版 |  |
| 3.3.2 | 数据管理软件：记录每个磁盘的运行时间，错误日志、所用材料历史、交付数量 |  |
| 3.4 | 电气参数 |  |
| 3.4.1 | 可兼容压缩空气：0.02-0.2 Mpa |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 切削车床 1台 |  |
| 4.2 | 排版软件 1套 |  |
| 4.3 | 吸尘器 1台 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 质保期：原厂质保期5年（保修自验收合格后开始算起）；质保期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。 |  |
| 5.2 | 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 5.3 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保证零配件供应时间10年以上。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.4 | 保修期内软硬件出现问题，维修响应时间不超过8小时，24小时内到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因中标方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。 |  |
| 5.5 | 中标商应提供终身免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 六 | 附加必备条件 |  |
| 6.1 | 按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护、质量检测。 |  |
| 6.2 | 中标方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 6.3 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中。 |  |
| 6.4 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的 |  |
| 6.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |  |
| 七 | 安装及验收要求 |  |
| 7.1 | 安装地点：绍兴市口腔医院指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：设备到货后，成交方需在接到用户通知后7日内进行安装调试。如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，中标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 7.4 | 安装过程中发生的费用由中标方负责。 |  |
| 7.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 7.6 | 随机资料：随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |  |
| 7.7 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购单位认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购单位对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.8 | 交货期：合同签订之日起1个月内到货 |  |
| 7.9 | 交货地点：绍兴市口腔医院 |  |
| 八 | 报价和付款方式 |  |
| 8.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中） |  |
| 8.2 | 付款方式：抗疫期间，按照浙财采监[2022]3号文件精神执行，具体支付条款双方协商。 |  |

四、评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（70分）

| 序号 | 评 分 说 明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足招标文件要求的得20分，打▲指标出现负偏离每项扣4分；其他一般性指标负偏离扣2分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理；若负偏离达到5个及以上的按重大偏离处理；非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定，共20分。 | 20 |
| 2 | 所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项2分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项加0.5分，最高加8分；正偏离指标以datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分，共8分。 | 8 |
| 3 | 提供2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今，提供所投标产品成功销售的合同（提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备名称、型号，否则不得分），每有一份合同得0.5分，最高得3分。 | 3 |
| 4 | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度等方面打分；优于项目需求的得6.1-8.0分，基本符合项目需求的得4.1-6.0分，部分符合项目需求的得0.1-4.0分,不符合项目需求的得0分，共8分。 | 8 |
| 5 | 对公司技术力量情况、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面打分；优于项目需求的得5.1-7.0分，基本符合项目需求的得3.1-5.0分，部分符合项目需求的得0.1-3.0分,不符合项目需求的得0分，共7分。 | 7 |
| 6 | 在满足招标文件免费原厂质保期5年要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加3分，最高得6分。 | 6 |
| 7 | 根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分；优于项目需求的得4.1-5.0分，基本符合项目需求的得2.1-4.0分，部分符合项目需求的得0.1-2.0分,不符合项目需求的得0分，共5分。 | 5 |
| 8 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面打分；优于项目需求的得6.1-8.0分，基本符合项目需求的得4.1-6.0分，部分符合项目需求的得0.1-4.0分,不符合项目需求的得0分，共8分。 | 8 |
| 9 | 运行成本（根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格），随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格合理性等因素综合打分；优于项目需求的得2.1-3.0分，基本符合项目需求的得1.1-2.0分，部分符合项目需求的得0.1-1.0分,不符合项目需求的得0分，共3分。 | 3 |
| 10 | 根据投标文件制作情况，询标情况，投标文件不以大量无关内容充数，提供投标产品同型号datasheet或中文说明书为好得2分，其他1-0分，共2分。 | 2 |

2.2价格分（30分）

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30